ハロゲンランプ交換方法

３、切れたハロゲンランプを右へ引き抜く

新しいハロゲンランプを足2本が出た状態にビニールを切りガラス部を素手で触らないように差し込む。

＊足側のビニールを切り、足のみを出してガラス側はビニールが付いたままで差し込む。

# Text boxes

１、通常開いている絞りの羽を完全に閉じた状態にし

絞り側面上部のネジ２つを、ドライバ（もしくは手で回せる）で外し
　 板状のカバーを真上に引き上げ手前に倒す。

＊スイッチの配線があるため注意。

２、ハロゲンの黒いカバーのネジ２本を緩めカバーを外す。

＊ネジを落とさないように注意

３、切れたハロゲンランプを右へ引き抜く
新しいハロゲンランプを足2本が出た状態にビニールを切りガラス部を素手で触らないように差し込む。
ズレる場合があるので正確に、入ったか確認する。

＊足側のビニールを切り、足のみを出してガラス側はビニールが付いたままで差し込む。 

＊２，１の手順で組み立てる。